
基于模型驱动的激光跟踪扫描测量仪自动曲面
测量技术研究
李严，张伟*，孙安斌，范帅鑫，孟宇航
（航空工业北京长城计量测试技术研究所，北京100095）
摘  要：在飞机装配中，存在着大量需定位扫描的曲面部件，大幅延缓整机交付周期。针对其外形轮廓快速检测需求，提出了一种基于激光跟踪扫描仪的自动测量方法，该方法以被测对象模型驱动，首先通过对象模型提供的理论定位点将测量设备与被测对象坐标系对齐，其次按照被测对象的被测曲面特征的要求，规划设备的测量路径，按照路径自动采集完整的对象被测曲面特征的测量数据；之后将实测数据与理论数模再次精细对齐，最终计算获得曲面轮廓偏差。通过直径为4m的大型旋转抛物曲面进行验证测试。测试结果表明：采用该方法显著提升了测量设备在实际测量应用中的自动化水平，跟传统人为控制测量的方法相比，扫描效率提升约30%，且测量结果一致，可替代传统测量方法。
关键词：飞机大型复杂结构件；曲面轮廓；激光跟踪扫描测量；模型驱动
中图分类号：TB9    文献标志码：A    

Research on Automatic Positioning and Scanning Technology of Laser Tracker for Curved Surface Measurement
LI Yan， ZHANG Wei* ，FAN Shuaixin
(Changcheng Institude of Metrology & Measurement, Beijing 100095, China) 

Abstract：In aircraft assembly, there are a large number of curved surface components requiring positioning and scanning, which significantly delays the overall delivery cycle. To address the demand for rapid inspection of their contour profiles, an automatic measurement method based on a laser tracker scanner is proposed. Driven by the measured object model, the method first aligns the measurement equipment with the coordinate system of the measured object through the theoretical positioning points provided by the object model. Second, it plans the measurement path of the equipment according to the requirements of the measured curved surface features of the object, and automatically collects complete measurement data of the measured curved surface features of the object along the planned path. Subsequently, the actual measured data is finely aligned with the theoretical digital model again, and finally the surface profile deviation is calculated. A verification test was conducted using a large rotating paraboloid with a diameter of 4 meters. The test results show that this method significantly improves the automation level of the measurement equipment in practical measurement applications. Compared with the traditional manual control measurement method, the scanning efficiency is improved by approximately 30%, and the measurement results are consistent, which can replace the traditional measurement method.
Key words：aircraft large-scale complex structural components; curved surface profile; laser tracking scanning measurement; model-driven
0 引言
在飞机装配过程中，测量是确保产品符合设计标准的不可或缺的关键环节[1][2]。随着航空技术的持续发展，当前，各航空企业正积极推动数字化测量技术的落地应用，该技术已成为航空装配环节中保障精度、规避装配偏差的核心支撑力量[3][4][5]，其中飞机装配中存在大量需定位扫描的部件（如拉型模工装、大型壁板等），这些部件的外形轮廓误差直接影响产品的性能，目前扫描测量仍以人工操作为主——它严重依赖测量人员的经验，难以保障测量结果的稳定性和一致性。为推动航空制造业向智能制造转型，国内外学者已开展了大量关于自动测量技术的探索[6][7][8]。
在自动化测量技术发展的早期，三坐标测量机曾得到广泛应用[9][10][11]，它依靠专业技术人员编制测量程序，根据测量程序可自动执行测量任务，这种测量方式对批量零件检测可大大提高检测效率，但对少量数量的零件而言，不仅效率低，成本也高，同时在应对大型曲面时表现也不尽理想。为此，肖婧[12]以等为解决某大型飞机部件的复杂曲面轮廓测量，利用激光雷达，基于PolyWorks使用宏脚本编译器自动取点，再利用SpatialAnalyzer(以下简称SA)的二次开发建立了适用于大部件的单站位数字化测量程序；刘盼[13]等人针对发动机叶片中变形较大无法利用设计基准完成测量的截面，提出一种利用四点拟合快速建立辅助坐标系的算法实现扫描；张双双[14]使用逆向扫描技术扫描蒙皮曲面变形处点云信息，再将其构建成实际曲面，并与理论曲面进行对比从而得出扫描处的误差信息；张泽[15]提出了一种基于结构光三维扫描的飞机蒙皮外形测量方法，制定了特征检测、扫描路径规划和测量数据处理与分析等关键技术的研究方法；Shi[16]等针对大型物体的测量提出了一种激光测距仪与扫描仪相结合的方式。Jiang[17]等研究了一种激光扫描仪跟踪测量系统，并通过实验验证了该套系统的有效性。然而，上述方法在实际应用中还存在一定门槛，如控制难度高、系统灵活性差等；在面对曲面变形小、数量庞大的飞机装配曲面部件时，由于适配性问题，致使对飞机整体装配效率造成了显著影响。
传统型面轮廓检测需人工集成测量仪器与SA软件，效率低下且需人机交互控制SA软件，易产生操作误差，存在人工误差大、效率低、批量适配性差的痛点。本文以激光跟踪扫描仪Leica ATS600为核心，依托SA预留开发接口完成二次开发，研发出飞机装配曲面测量的自动定位与扫描系统。系统集成被测产品数模解析、设备控制、数据处理等模块，实现从产品数模导入、自动定位扫描，到点云处理及轮廓偏差分析的全流程自动化闭环。经优化，系统降低了对操作者专业技能的依赖，大幅提升测量效率，为飞机装配曲面质量检测提供了可靠高效的技术支撑。
1 概述
1.1 曲面测量基础概述
飞机装配中存在大量曲面，这类曲面的共同点是包含定位点与扫描区域，如图1所示，其外形轮廓误差对飞机装配至关重要，但缺乏快速检测手段，传统依赖人工检测的方式大幅延缓了整机交付周期。
[image: image40.jpg]



图1 不同种类曲面示意图

Fig.1 Diagram of different curved surface types

激光雷达常用于大部件外形测量，虽曲面扫描精度较高，但点位测量精度不及激光跟踪仪（定位点对后续转换至关重要），且其造价高、笨重、应用门槛高。因此，本文选用可直接扫描的Leica ATS600激光跟踪扫描仪，其能快速连续自动化采集曲面数据，最大定位测量半径80米、最大扫描半径60米，可满足大型部件全尺寸测量需求。搭配高精度反射球，该设备可实现微米级高精度定位测量，充分契合航空航天等领域的严苛要求。
[image: image2.emf]V

H

L

测量目标点P


图2 激光跟踪仪测量原理

Fig.2 Laser tracker measurement principle

激光跟踪扫描仪的工作原理如图2所示：定位测量时在目标处安装靶球，其内部激光器发射激光至靶球中心后返回，结合测距系统的测距值与圆光栅编码器的测角值，可计算出目标点在激光跟踪扫描仪设备坐标系下的空间坐标，具体可根据式1计算：
[image: image4.wmf]coscos

cossin

sin

xLVH

yLVH

zLV

=··

=··

=·

                （1）

式中：L为目标点到跟踪仪的距离，H为水平角，V为俯仰角。
在扫描测量时，不需要目标靶球，激光器发射激光直接入射到被测物体表面，经漫反射后，部分反射信号回到激光跟踪扫描仪，得到激光跟踪扫描仪到物体表面的距离。
SA是一款可追溯的图形化计量软件包，在众多领域中得到广泛使用，支持目前市场上多种主流便携式的坐标测量设备，如激光跟踪仪、关节臂测量仪、激光雷达、地面扫描仪、结构光扫描仪等，广泛应用于航空航天领域，尤其是激光跟踪仪与SA软件结合在飞机大部件装配测量领域中可最大限度地满足其工程实际应用需求。然而，SA软件操作相对复杂，操作人员的操作路径不同会导致其测量结果有所不同；其函数的处理方式大多非参数化，因此不适宜批量测量[18]。为此本文依托对SA软件进行二次开发，研发适用于飞机装配曲面测量的自动定位与扫描系统。

1.2 曲面自动定位与扫描测量系统总体架构
曲面自动定位与扫描测量系统，围绕四大核心模块构建，如图3：其中设备信息编辑模块实现测量仪器添加、连接与配置；测量特征提取模块导入曲面理论模型及定位点，明确测量基准；测量过程控制模块执行定位点测量与曲面扫描，驱动自动化作业；测量数据处理模块通过拟合计算、关系匹配分析数据，获得测量结果并输出报告。
[image: image5.emf]曲面自动定位与扫描测量系统

测量特征提取

曲

面

理

论

导

入

理

论

定

位

点

导

入

设备信息编辑

测

量

仪

器

添

加

测

量

仪

器

连

接

测量过程控制

定

位

点

测

量

曲

面

扫

描

测量数据处理

拟

合

计

算

关

系

匹

配

输

出

报

告

流程自动化 系统普适化

MP测量计划 SDK程序


图3 自动定位与扫描系统总体架构

Fig.3 Overall architecture of the automatic positioning and scanning system
系统依托SA软件，利用SA的Measure-Plan（MP）工具编制测量计划，图（4）a为MP示例图；同时结合软件提供的二次开发工具SDK（Software Development Kit）为激光跟踪扫描仪硬件定制开发测量过程控制与数据处理程序，图（4）b为开发示例图，实现复杂测量逻辑与设备协同控制。其优势在于测量流程自动化与测量方法普适化，既可解决部件曲面测量效率低下的问题，缩短整机交付周期；又可解决不同种类曲面的适用性问题。
[image: image6.png]St Lomment_c T st ckmevisiiotes Ohe e of comgarsan camnmand i make oo

v S Corment ok shovweores he crviesatof v uses o Brouh A for Ui Do

i commands

Gt Couter_<Secre [Hoss many cansct ansmen hove 12 eoiessdip.

Mok o Syt Sting_<Gotcumentmar s

Mok o igor o Soig_< The curent poar o on feger

ot e Varabke_covunding) s = 19505

A5k o UserDociion EntendedToo o>

ki Lser Dcivins Extandd oo b

Tt Counr_c—pevemen B scave

Wotly L Test Argy_<Covmcth

ki Lser Dcision Extenctd_cHhers s 3 el

vt Counsr_cLomec Tt e

i Extenckd_cConcth

TestAmy_cWiong e

Ak o U Dot (Do Vi) Combired i iy it names?s

et Counr_ Lo Incsnent e scoo

s Extended_TASeS i

o

Do Extended Werd o qestind.

et Lo Lok, et e so

Bl ot s>

sk i User Decisinn Extonded_cComect

R R

e oo Pt ot s

Woke St Ipteger_cCurenit s’

It Conpaton e U lsanbg s 2o

] o o o s o s o o





(a) MP测量计划
(a) MP Measure-Plan
[image: image7.png]void SetConnectionStatus ()
if (IsSARunning())

SA_Running_Status_btn. BackColor = Color. LightGreen;
SA_Running Status_btn. Text = “SA Running”;

}
else
{

SA_Running_Status_btn. BackColor = Color. OrangeRed;
SA_Running_Status_btn. Text = “SA Not Running”;

ConnectToSA_btn. BackColor = Color. LightGreen;
ConnectToSA_btn. Text = “Connected”;

ConnectToSA_btn. BackColor = Color. OrangeRed;

i
}
else
{
! ConnectToSA_btn. Text = “Not Connected”;
}

[




(b) SDK开发程序

(b) Software Development Kit

图4 SA软件MP及SDK二次开发示意图
Fig.4 SA Software MP & SDK Secondary Development Schematic
1.3 系统实现路径
本系统以SA内置编程接口为核心技术支撑，实现路径如图5所示：首先筛选适配接口函数构建标准化MP测量计划方案，将其转化为VB代码；然后依托SA官方SDK程序包，在C#开发环境下构建交互控件，封装后可直观呈现界面布局与功能分区。具体实现路径如下：
1）MP测量脚本开发：基于SA脚本环境，针对部件曲面定位扫描需求，开发自动化测量逻辑，封装为.mp文件，可直接供SA调用；

2）SDK程序整合：从SA的MP计划编辑页提取功能代码片段，整合至SDK框架并调试，实现测量核心逻辑与外部程序深度衔接；  

3）SA环境运行：通过SDK通信接口建立外部程序与SA的实时连接，按预设流程调用执行模块，实时监测SA稳定性，完成曲面点云采集、定位特征测量及偏差分析等核心任务。
[image: image8.emf]MP测量脚本

SDK程序

SA运行

开始

结束

编写

封装

应用


图5 系统设计总体思路
Fig.5 Overall idea of system design
2 基于SA的自动测量规划
2.1 待测对象曲面特征
本文选取大型旋转抛物曲面部件为测量对象，如图6所示，核心原因在于其代表性强，曲面有显著曲率变化、有颜色差异、有漫反射率差异，同时曲面上还设有定位点，其总体特性与工业场景中多类关键装配部件的检测需求高度契合，能为技术研究提供典型样本。
[image: image9.emf]定位点

扫描区域


图6 待测曲面说明
Fig.6 Description of the curved surface to be measured
该部件有完整的理论数模和精准定位点坐标，测量逻辑上，定位点是测量基准，可构建专属坐标系，统一实测数据至全局或理论坐标系；曲面是扫描关键，通过实测扫描数据与理论数模比较分析可计算出曲面轮廓偏差，该扫描测量结果可为机身对接等扫描测量提供参考精度。  

将该被测曲面对象作为研究案例，可契合绝大多数飞机大型复杂曲面部件的检测需求，既能提供高效可靠方案，也能为精度管控提供标准化范式，具工程应用价值。
2.2 测量规划流程

测量规划[19]是针对测量对象的检测特征，制定含公差要求、设备选型、数据采集路径规划、数据分析与处理算法的完整测量步骤。其核心价值在于：固化标准化流程，避免操作人员因测量路径差异产生系统误差，减少重复试错，提升测量效率与数据一致性。
详细的测量规划流程分四步，如图7所示，主要包括测量准备、测量实施、拟合转化、数据分析。
[image: image10.emf]跟踪仪站位选定

靶球布置

连接SA

开始 结束

测

量

准

备

数

据

分

析

测

量

实

施

测量定位点

曲面扫描

定位点转化

扫描结果转化

测量设备转化

拟

合

转

化

曲面偏差计算

报告生成


图7 测量规划流程系统设计总体思路
Fig.7 Overall design idea of the measurement planning process system
1）测量准备：部署并校准激光跟踪扫描仪ATS600，确保设备状态；在曲面定位点布置靶球；将仪器安置于与曲面中心等高位置，优化光路以降低精度损失。

2）测量实施：启动MP计划或SDK程序，建立与激光跟踪扫描仪的稳定通信；依次完成定位点精确测量与曲面全面扫描，获取三维坐标及高密度点云，保证原始数据完整有效。

3）拟合转化：依托程序集成的最佳拟合算法，匹配定位点实测与理论坐标，实现坐标系对齐；同步完成曲面点云及设备空间参数的坐标转化，确保数据与理论数模基准一致。
如图8所示，拟合转化考虑的问题是：激光跟踪扫描仪测量坐标系与曲面自身坐标系不重合，需借助定位点精准实现曲面从实测坐标系到理论坐标系的转化。
[image: image11.emf]拟合转化

转化结果示意图


图8 转化过程示意图
Fig.8 Conversion process diagram
4）数据分析：将转化后的点云扫描数据与理论模型进行关系匹配，如图9所示，根据匹配优化结果逐点分析误差，最后形成轮廓偏差量化图，同时整合误差结果、测量参数、设备状态形成标准化测量输出报告，为工装评估、调整及质量追溯提供依据。
[image: image12.emf]点云

点云数据

理论曲面

关系匹配


图9 关系匹配示意图
Fig.9 Relationship diagram
2.3 系统实施方案
基于SDK程序开发的系统操作界面如图10所示。
[image: image13.png]o HESTEUSERRSTTA

Comneot To SA SA Hot

—

MEAZ
SEfLEE

B

e

2N

™

T

RS
WAL

HEREES

ES ]

AR




图10 SDK界面
Fig.10 SDK interface
该系统支持两种操作模式：既可直接调用MP测量计划执行任务，也可通过SDK程序实现全流程控制，考虑到实际应用中对自动化检测效率的需求，SDK程序设计了“一键测量”功能，操作者点击该按钮后，系统会自动触发预设的测量流程，实现“一键启动、自动完成”；SDK程序还对整体流程设计进行了结构化细分，将自动化过程拆解为“测量准备”、“测量实施”、“数据分析”三个功能模块。这种流程设计不仅便于操作者根据实际需求灵活调用单一功能，还能让使用者更直观地理解自动化流程的内在逻辑。
２.３.１“测量准备”的操作流程
1）添加设备并连接
测量仪器的添加与连接操作，是系统启动后的基础配置环节。如图11所示，自动启动到SA的仪器添加界面（“Add New Instrument”），选择需要添加的设备（如激光跟踪扫描仪）后，完成新仪器的添加；然后自动启动仪器接口控制界面（“Start Instrument Interface”），建立与激光跟踪扫描仪的通讯连接，从而实现设备与系统的实时数据交互。
[image: image14.emf]添加设备

开启设备界面


图11 添加设备并连接界面
Fig.11 Add device and connect interface
此步骤通过MP调用了SA的“Add New Instrument”和“Start Instrument Interface”命令，建立与激光跟踪扫描仪（ATS600）的通讯连接，从而实现设备与系统的实时数据交互。
在实际设备连接过程中，若测量设备已固定为某型号设备，如ATS600，系统可不再为操作者提供测量仪器的选择入口，省去设备类型筛选的环节。操作者仅需在指定输入框中准确填写ATS600的IP地址即可，其余的都已内置到函数命令中。
2）导入理论数模与理论定位点
为了保证测量设备坐标系与被测对象的设计坐标系对齐，需要预先完成理论数模与对应定位点的导入，如图12所示。首先通过调用SA的“Direct CAD Access”命令实现数模加载。该命令支持直接读取主流CAD格式文件，能完整保留数模的几何特征，确保导入的理论模型与设计模型的数据一致。
[image: image15.emf]导入定位点文件

导入CAD文件

底座数模


图12 数模与定位理论点导入
Fig.12 Import of digital model and theoretical positioning points
定位点的导入则采用点名+点坐标（x、y、z）的标准化信息格式，以txt文本格式存储，如表1所示，该格式文件的导入对应SA中的“Import ASCII: Predefined Formats”命令，该命令可自动识别txt文件中按预设格式排列的定位点数据，实现坐标信息的批量导入，避免手动输入可能产生的误差。需要注意的是定位点坐标的单位默认为SA软件设置的单位。
表1  部分定位点名称及坐标

   Tab.1 Coordinates of some positioning points

	名称
	X/MM
	Y/MM
	Z/MM

	p1
	807.652
	-1959.226
	25.937

	p2

p3

p4
	1287.199
1680.451
1958.912
	-1683.596

-1292.676

-813.210
	25.845

26.054

27.508

	p5
	2102.303
	-278.820
	26.512


为保证上述功能正确执行，集成了文件浏览“Browse for File”命令作为辅助功能，执行该命令可触发文件浏览对话框，支持操作者直观选择本地存储的数模文件或定位点txt文档，提升了导入操作的便捷性与准确性。
２.３.２“测量实施”的操作流程
“测量实施”的操作可按照定位与扫描测量两种模式进行选择。
1）定位测量
选择定位点测量环节，系统通过调用SA的“Auto Measure Points”命令实现自动化测量。该功能支持两种操作模式：其一为多点自动测量，可按预设顺序依次完成批量定位点的连续采集（见图13）；其二为单点手动选择测量，操作者可通过界面交互指定特定点位单独测量，灵活适配不同场景需求。

[image: image16.emf]测量点位


图13 定位点测量示意图
Fig.13 Schematic diagram of positioning point measurement
2）扫描测量

在曲面扫描环节，操作流程如下：操作人员进入曲面测量专用界面后，首先可根据实际检测需求划定待扫描区域，如图14所示，扫描区域的划定可以灵活调整，既支持整体大范围扫描，也可聚焦于局部关键区域。选好扫描区域后需依次配置测量参数，系统调用SA软件的“测量界面参数”设定界面，通过该界面：确定测量方式、设定扫描边界、定义测量精度等级、调整扫描密度等，待所有参数设置完毕后，操作人员保存当前配置并返回至测量主流程，系统便会自动向激光扫描跟踪仪发送指令，启动预设区域的自动化扫描作业，实时采集曲面三维数据并传输至系统，完成从参数配置到数据采集的无缝衔接。
[image: image17.emf]扫描界面

扫描区域

扫描密度


图14 曲面扫描设置界面
Fig.14 Curved surface scanning settings interface
２.３.２“数据分析”的操作流程
１）拟合计算
当定位点测量与扫描区域数据采集完成后，需进行坐标系拟合处理，这一步的目的是解决测量过程中测量设备与被测对象坐标系不统一问题，为后续表面轮廓误差评价奠定基础。具体而言，激光跟踪扫描仪在测量时会基于自身建立的设备坐标系生成定位点实测数据与曲面扫描点云，而曲面理论数模则基于产品设计阶段的设计坐标系而构建。由于两个坐标系的基准、轴向定义存在差异，若直接进行数据比对，会因坐标基准不统一导致误差评价结果失真，无法反映真实的曲面轮廓偏差。
设OAXAYAZA为设备坐标系，OoXoYoZo为产品坐标系如图15所示，可通过p1~p6为定位点的实测值和理论值将设备坐标系转换到产品坐标系[20]。图中（x, y, z）表征设备坐标系在产品坐标系下的位置参数，姿态参数（α，β，γ）采用欧拉角描述，旋转顺序为：先绕Z轴旋转α角，再绕Y轴旋转β角，最后绕X轴旋转γ角。
[image: image18.emf]X

o

Y

o

Z

o

O

o

P1

P2

P3

P4

P5

P6

X

A

Y

A

Z

A

O

A

α

γ

β

(x,y,z )


图15 坐标转换示意图
Fig.15 Schematic Diagram of Coordinate Transformation
设第i个定位点在产品坐标系中的理论坐标为Poi，在设备坐标系中的实测坐标为PAi；为求解最佳转站参数，需构建n个定位点的距离误差平方最小二乘函数：

[image: image20.wmf](

)

2

1

min

n

oiAi

i

pRpT

=

-+

å

                （2）

式中：Poi为理论坐标，PAi为实测坐标，R为旋转矩阵，T为平移矩阵。

平移矩阵T为公式（3）

[image: image22.wmf][

]

  y  z

T

Tx

=

               （3）

式中：xyz为设备坐标系在产品坐标系下的位置参数。

旋转矩阵R为公式（4）

[image: image24.wmf]coscoscossinsinsincoscossincossinsin

sincossinsinsincoscossinsincoscossin

sincossincoscos

R

ababgagabgag

ababgagabgag

bbgbg

-+

éù

êú

=+-

êú

êú

-

ëû

  　（4）        
式中：α，β，γ为设备坐标系在产品坐标系下的姿态参数。

转换矩阵的计算方法较多，其中奇异值分解法技术较为成熟，可用于求解公式（2）；该方法的不足在于未对误差进行补偿，详细求解过程见参考文献[21]。

设第i个定位点PAi，其转换到产品坐标系下的坐标点为
[image: image25.wmf]oi

p

¢

，则该点的转换误差e为：
[image: image27.wmf]oiAi

pRpT

¢

=+

               （5）

[image: image29.wmf]oioi

epp

¢

=-

               （6）

式中：R、T为转换矩阵。

做“拟合计算”时系统调用SA软件中的“Locate Instrument(Best Fit-Group to Group)”命令执行拟合操作，如图16所示，选定定位点的理论坐标与实测坐标，两者进行最优匹配拟合，通过算法计算出两个坐标系间的转换矩阵（包含平移、旋转参数）；接收拟合结果后，选定测量仪器以及由该仪器扫描获取的曲面点云数据进行统一转换。转换后曲面实测点云数据与曲面的理论数模对齐。
[image: image30.emf]拟合转化

拟合前 拟合后


图16 测量拟合界面
Fig.16 Measurement and fitting interface
２）曲面表面整合
完成坐标系拟合后，即可进入曲面数据分析阶段，也称为关系匹配。考虑到导入系统的曲面理论数模并非单一整体，而是由多个独立的子曲面离散构成，若直接基于离散数模进行数据分析，易出现数据关联断层，无法精准匹配扫描区域的实测点云数据。因此需通过两步操作完成数模预处理：
第一步，调用SA软件中的“Construct Surface by

Dissecting Surface(s)”命令构建目标分析表面。由于实际扫描可能仅覆盖曲面的部分区域（非完整数模），操作时无需选取全部离散子曲面，只需结合前期划定的扫描边界，在离散数模中精准截取与扫描区域对应的子曲面片段即可。

第二步，执行SA软件中的“Construct Surface From a Collection of Surfaces”命令对截取后的子曲面片段进行整合。该命令可将第一步中选取的多个离散子曲面片段合并为一个完整的、连续的理论表面整体，消除子曲面间的离散边界，形成统一的理论基准面，如图17所示。
[image: image31.emf]单独区域

整合子曲面

整体区域

构建目标分析表面


图17 曲面表面整合
Fig.17 Curved surface integration

３）关系匹配
关系匹配目标是建立实测点云数据与理论表面数模之间的精准关联，如图18所示，系统通过调用SA软件中的“Make Point Clouds to Objects Relationship”命令自动建立点云中采样点与理论表面集合的对应关系并给出分析结果。
[image: image32.emf]曲面扫描数据结果关系匹配

创建报告文件


图18 点云匹配结果及报告生成示意图
Fig.18 Point cloud matching results and report generation schematic diagram
４）生成报告

在完成点云与理论表面的关系匹配并获取分析结果后，需通过生成报告环节实现测量成果的可视化呈现，这也是整个测量流程的收尾步骤。具体操作如下：

首先调用“Make New SA Report”命令创建一份新的分析报告，为后续结果整合提供结构化载体。随后，执行“Add Item to SA Report at Location”命令，将前期得到的关系匹配结果按预设逻辑精准嵌入报告中。

至此，从设备连接、数模导入、定位点测量、曲面扫描，到坐标系拟合、表面整合、关系匹配，再到最终报告生成的全流程自动化测量任务已完整闭环，不仅能节省操作者在SA中查找命令的耗时，还可避免不同操作者因采用不同测量路径或操作不规范产生的测量误差，同时能规避操作者因操作不熟练导致的测量效率低下问题，为飞机装配部件曲面质量检测提供了一套可直接应用的技术方案。

3 实验验证
为验证本文所构建的基于激光跟踪扫描仪和SA软件二次开发所集成系统的有效性与实用性，本文选取大型旋转抛物曲面部件为测量对象，如图19所示，开展自动化测量验证实验。
[image: image33.emf]激光跟踪扫描仪

测量电脑

大型复杂曲面部件


图19 实验布置现场
Fig.19 Experimental layout site
需要特别说明的是，本次实验所涉及的曲面部件尺寸较大（高度超过4米），属于典型的大型曲面结构，若对全部定位点进行完整测量不太现实；同时，本文所开发系统的核心目标是验证测量流程的自动化能力，而非全面评估曲面的精度合格性。因此，本次实验仅选取了位于曲面下方的个别定位点进行测量，这些点位分布均匀且易于设备定位，既能满足自动化流程验证的需求，又能为后续曲面扫描提供可靠的参考基准。

实验过程中，完全依托本系统的核心功能模块推进：从设备连接、理论数模导入，到定位点与扫描区域的自动测量与扫描，再到坐标系拟合与点云数据-表面模型关系匹配，均按系统预设流程自动化执行。其中，针对该大型曲面部件的曲面表面获取的自动化扫描结果如图20所示，该结果不仅完整捕捉了曲面的几何特征，还通过点云密度与分布均匀性体现了系统的扫描稳定性。
[image: image34.emf]点云扫描结果

定位点测量结果


图20 曲面定位点及曲面扫描结果
Fig.20 Curved surface positioning points and curved surface scanning results
为验证本文开发系统的效率，做一组传统测量与自动测量的对照试验，共测量四次并记录每次测量所占用的时间，随后用公式（7）计算其提升效率，并将结果填入表2。
[image: image36.wmf]12

1

tt

t

h

-

=

               （7）

式中：t1为传统测量时间，t2为自动测量时间。

表2 测量时间表

   Tab.2 Measurement Schedule

	序号
	传统测量时间

/Min
	自动测量时间

/Min
	百分比/%

	1
	45
	32
	29

	2
	42
	31
	26

	3
	46
	30
	35

	4
	48
	31
	35


由表2可知，传统测量时间不仅波动较大，且均超过40分钟；自动测量时间稳定性显著提升，且效率提升百分比约30%，由此可见本文方法具备良好的可靠性。

为验证本系统准确性，对测量对象进行定位扫描测量并获得扫描数据后，先人工在SA中处理数据，再用本文开发系统处理，其余条件保持相同；按相同流程计算曲面形貌的Mag值，其计算误差百分比用公式（8）计算，将结果填入表3中：

[image: image38.wmf]12

1

e

e

e

h

-

=

               （8）

式中：e1为传统计算误差，e2为系统计算误差。

表3 曲面扫描结果准确性表

   Tab.3 Accuracy Table of Curved Surface Scanning Results
	评价指标
	传统
	系统
	误差百分比/%

	最大值/MM
	0.09
	0.09
	0

	最小值/MM
	-0.7
	-0.7
	0

	平均值/MM
	-0.3
	-0.3
	0

	RMS/MM
	0.4
	0.4
	0


由表3可知，当其他条件相同时，使用本套系统得出的结果和使用传统方法得出的结果完全相同，这表明本套系统可以代替传统的人工模式，为曲面部件的自动化提供基础。
4  结论 

本文依托激光跟踪扫描仪兼具定点测量与曲面扫描的技术特性，以SA软件为开发平台成功构建了一套面向曲面的自动定位与扫描系统，并以大型曲面部件为例进行实验。结果表明：

1） 测量流程的自动化大幅提升了大型曲面形貌检测的效率，提升百分比约30%，并且测量稳定性大幅提升；

2） 程序流程的标准化最大限度消除了因操作人员技能差异、操作习惯不同导致的随机性测量偏差，使检测数据的一致性与可靠性得到有效保障；
3） 其他条件不变时，系统计算结果与传统手工计算结果完全一致，既证明了本文开发系统的准确性，也说明其可替代传统人工模式。

本文所开发系统不仅为大型航空公司处理批量曲面的高效检测提供了可直接参考的技术方案与实践范式，还为基于SA软件的二次开发研究提供了具有借鉴意义的开发思路与技术路径。
参考文献

[1] 李艺达,隋少春,曾坤,等.特征自适应的飞机大型蒙皮曲面测量系统与测量规划[J].南京航空航天大学学报,2022,54(03):428-438.DOI:10.16356/j.1005-2615.2022.03.009.
LI Y D, SUI S C，ZENG K, et al, Feature Adaptive Measurement System and Measurement Planning for Large Aircraft Skin Surface[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2022,54(03):428-438.DOI:10.16356/j.1005-2615.2022.03.009.( in Chinese)
[2] 于连栋,张炜,罗辉,等.基于条纹投影的复杂曲面测量技术[J].计测技术,2018,38(03):82-90.DOI:CNKI:SUN:HKJC.0.2018-03-00.

YU L D, ZHANG W, LUO H，ZENG K, et al, Measurement technique of complex curved-profile based on fringe projection profilometry[J]. Metrology & Measurement Technology,2018,38(03):82-90.DOI:CNKI:SUN:HKJC.0.2018-03-00. ( in Chinese)

[3] 李五朋,田锡天,耿俊浩,等.飞机大部件装配外形数字化组合测量方法[J].航空制造技术,2018,61(08):80-84.DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2018.08.080.

LI W P,TIAN X T,GENG J H, et al, Digital Combined Measuring Technology of Aircraft Large Components Outline[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2018,61(08):80-84.DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2018.08.080. ( in Chinese)

[4] 李鑫.数字化测量技术在飞机装配中的应用[J].航空制造技术,2014,(13):52-55.DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2014.13.013.

LI X. Application of Digital Measurement Technology in Aircraft Assembly[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2014,(13):52-55.DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2014.13.013. ( in Chinese)

[5] 王素晓,王筱,田帅,等.飞机装配中的数字化仿真测量方法[J].装备制造技术,2016,(05):89-92.

WANG S X,WANG X，TIAN S, et al, Digital Simulation Measurement Methods in Aircraft Assembly[J]. Equipment Manufacturing Technology, 2016,(05):89-92. ( in Chinese)

[6] 汪俊，李红卫.飞机大尺寸自动化柔性测量技术研究进展[J].南京航空航天大学学报，2020.52（3）：353-362.

WANG J,LI H W. Aircraft large-scale automation flexible measurement technology[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2020.52（3）：353-362. ( in Chinese)

[7] SCHMITT R H, PETEREK M,MORSE, et al. Advances in large-scale metrology-review and future trends[J].CIRP Annals,2016,65(2):643-665.

[8] 王增坤,杨志勃,乔百杰,等.转子叶片叶端定时测振的频域分析研究综述[J].计测技术,2025,45(04):104-118.
WANG Z K, YANG Z B,QIAO B J, et al. Review on the frequency domain analysis of blade tip timing measurement for rotor blade vibration[J]. Metrology & Measurement Technology, 2025,45(04):104-118. ( in Chinese)

[9] EIKOTT D F, VELDHUIS S C. CAD-based sampling for CMM inspection of models with sculptured features[J]. Engineering with Computers, 2007, 23(3):187-206.

[10] SONG C K, KIM S W. Reverse engineering: Autonomous digitization of free-formed surfaces on a CNC coordinate measuring machine[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture,1997,37(7):1041-1051.

[11] JAE H. JUNG A W. Precision inspection system for aircraft parts having very thin features based on CAD/CAI intergration[J] Advanced Manufacturing Technology,1996,12:442-449.

[12] 肖婧.基于SA二次开发的大部件外形自动化测量[J].机械工程与自动化,2024,(03):59-61+65.

XIAO J, Automated Measurement of Large Component Geometry Based on SA Secondary Development[J]. Mechanical Engineering & Automation,2024,(03):59-61+65. ( in Chinese)

[13] 刘盼,史建华,李昕愉.发动机叶片型面测量坐标系建立方法研究[J].计量与测试技术,2021,48(01):71-74.DOI:10.15988/j.cnki.1004-6941.2021.1.024.

LIU P,SHI J H,LI X Y. Ｒesearch on Establishment Method of Measuring CoordinateSystem for Engine Blade Profile[J]. Metrology & Measurement Technique,2021,48(01):71-74.DOI:10.15988/j.cnki.1004-6941.2021.1.024. ( in Chinese)

[14] 张双双.基于逆向扫描技术蒙皮曲面装配偏差分析[J].科技创新与应用,  2017,(26):19+22.DOI:10.19981/j.cn23-1581/g3.2017.26.009.

ZHANG S S. Analysis of Skin Surface Assembly Deviations Based on Reverse Scanning Technology[J]. Technology Innovation and Application,2017,(26):19+22.DOI:10.19981/j.cn23-1581/g3.2017.26.009. ( in Chinese)

[15] 张泽.飞机蒙皮外形结构光扫描测量关键技术研究[D].四川大学,2021.DOI:10.27342/d.cnki.gscdu.2021.006380.

ZHANG Z. Research on the Key Technology of Shape StructureLight Scanning Measurement for Aircraft Skin Shape[D] .Sichuan University,2021.DOI:10.27342/d.cnki.gscdu.2021.006380. ( in Chinese)

[16] SHI Jinlong, SUN Zhengxing, BAI Suqin. Large-scale three-dimensional measurement via combining 3D scanner and laser rangefinder[J]. Applied Optics,2015,54(10) :14-23.

[17] JIANG T,CHENG X, CUI H, et al. Combined shape measurement based on locating and tracking of an optical scanner[J]. Journal of Instrumentation, 2019,14(1):1006-1019.

[18] 张俐,任远鑫,江春.基于SA二次开发的大尺寸型面数字化测量系统[J].航空制造技术,2014,(22):133-137.DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2014.22.031.

ZHANG L, REN Y X, JIANG C. Surface Measurement System for Composite Material Component Based onSA Secondary Development[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2014,(22):133-137.DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2014.22.031. ( in Chinese)

[19] 侯尚,翟建军,黄翔,等.基于激光雷达的飞机外形检测路径规划研究[J].机械制造与自动化,2015,44(02):106-108+122.DOI:10.19344/j.cnki.issn1671-5276.2015.02.032.

HOU S,ZHAI J J, HUANG X, et al. Research on Aircraft Shape Measurement Path Planning Based on Laser Ｒadar[J]. Machine Building and Automation, 2015,44(02):106-108+122.DOI:10.19344/j.cnki.issn1671-5276.2015.02.032. ( in Chinese)
[20] 杨宝旒,俞慈君,金涨军,等.激光跟踪仪转站热变形误差建模与补偿方法[J].航空学报,2015,36(09):3155-3164.DOI:CNKI:SUN:HKXB.0.2015-09-040.

YANG B L,YU C J, JIN Z J, et al. Modeling and Compensation Method for Thermal Deformation Error in Laser Tracker Station Transfer[J]. Acta Aeronautica ET Astronautica,Sinica,2015,36(09):3155-3164.DOI:CNKI:SUN:HKXB.0.2015-09-040. ( in Chinese)
[21] Arun K S, Huang T S,Blostein S D. Least-squares fitting of two 3-D point sets[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1987, 9(5):698-700.

基金项目：
[image: image1.emf]定位点

各类曲面共同点

扫描曲面

[image: image39.jpg]


民用飞机专项科研项目 MJZ3-4N22
第一作者：李严（1995—），男，助理工程师，硕士研究生，主要研究方向为飞机装配数字化测量、工业软件开发。
通讯作者：张伟（1988—），男，高级工程师，博士研究生，主要研究方向为几何量数字化测量方法、球坐标测量仪器研制。

_1234567894.unknown

_1234567896.unknown

_1234567902.unknown

_1822152296.unknown

_1234567901.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567891.unknown

